УДК 669.162

Ю.Н. Антипов, А.А. Коваленко, С.А.  Горяной, С.В. Машура

ОАО "Новомосковский трубный завод"

В.Я. Ободан /д. т.н./, П.Э. Морозов, А.И. Скрипниченко, А.С. Клименко
АО "НИИАчермет"

Компьютеризация 
 металлографического микроскопа
и опыт работы с ним

В работе принимали участие: Б.В. Сологуб, И.А. Иванова, Р.А. Михайличенко, Т.С. Трунова (АО "НИИАчермет").

Разработанная в НИИАчермет система компьютеризации микроскопа предназначена для оснащения оптических (в т. ч. металлографических) микроскопов различных типов и годов выпуска с целью обеспечения хранения исследуемых изображений в памяти компьютера, их обработки (повышение яркости, контрастности, четкости и др.), составление протокола испытаний с вмонтированной фотографией и распечатки на принтере.

металлографический микроскоп, модернизация, компьютерная фотография, протокол исследований, "сухой" фотопроцесс

Микроструктура металла является одним из важнейших показателей качества продукции металлургических и трубных предприятий, и все чаще заказчики требуют документального подтверждения заявленного качества материала в виде фотоснимков шлифов. Основная проблема, с которой столкнулись сегодня металлографические лаборатории – сложность получения "мокрых" фотоснимков.

Парк металлографических микроскопов, которыми оснащены ЦЗЛ металлургических предприятий, формировался в советское время. В основном это микроскопы фирмы Carl Zeiss (Neophot, Epiquant, Vertival, Technival, др.) и производства ЛОМО (серий МИМ, ОМ, МЕТАМ, др.), позволяющие производить металлографические исследования шлифов при увеличениях до 1000 и более с получением фотографических отпечатков. Между тем, в настоящее время за рубежом завершается переход на цифровые методы получения, хранения и распечатки микрофотографий, предполагающие использование компьютерной техники. Однако, приобретение такой техники очень дорого. Более реальным путем является компьютеризация имеющихся на предприятиях металлографических микроскопов.

Разработанная в НИИАчермете по заданию НМТЗ система компьютеризации металлографического микроскопа МИМ-8 выпуска 1965 г. выполняет следующие функции:

- настройка основных параметров изображения (яркость, контрастность, масштаб);

- выбор необходимого участка шлифа при просмотре изображения в виде "живой" картинки на экране монитора компьютера в реальном масштабе времени;

- компьютерная обработка, улучшение качества изображений (компьютерное изменение масштаба, цифровая фильтрация изображения – увеличение динамического диапазона, повышение резкости и др.);

- автоматический ввод в компьютер изображений исследуемых шлифов;

- формирование протоколов металлографических исследований с автоматическим помещением в них изображений шлифов с сохранением масштаба;

- запись в память компьютера архива изображений в виде структурированной двухуровневой галереи (с делением по типу исследований, увеличению, дате и времени, источнику шлифа, фамилии оператора и т.д.) с возможностью быстрого просмотра и визуального отбора изображений;

- просмотр сохраненных изображений и протоколов исследований на мониторе и распечатка их на принтере.

Компьютеризированная система позволяет получать качественные изображения структуры при существенном повышении удобства микроскопических исследований и без использования "мокрого" фотопроцесса. Полученные с помощью системы изображения структуры соответствуют стандартам на проведение металлографических исследований (ГОСТ 5639, ГОСТ 5640, ГОСТ 1778 и др.), пригодны к долговременному хранению, компьютерной обработке и пересылке в электронном виде, что упрощает разрешение спорных вопросов с заказчиками с технической точки зрения.

Система состоит (см. рис. 1) из оптоэлектронного преобразователя (ОЭП), устанавливаемого непосредственно на микроскоп, дополнительных оптических компонентов (оптического адаптера), компьютера, оборудованного специализированной платой ввода видеосигнала и принтера. Система может быть оснащена как черно-белым, так и цветным ОЭП, а также струйным или лазерным (монохромным или цветным) принтером. В комплект поставки системы входят специализированное программное обеспечение для ОС Windows XP, а также техническое описание и руководство пользователя. Возможно обслуживание одной системой нескольких однотипных микроскопов.

Рис. 1. Функциональная схема системы компьютеризации металлографического микроскопа

ОЭП представляет из себя телевизионную камеру повышенной четкости и устанавливается в фотографическом или оптическом тракте микроскопа. Применение в системе компьютера с монитором большой диагонали (17 и более дюймов), а также специализированного программного обеспечения, отображающего "живое" изображение с микроскопа, существенно повышает удобство микроскопических исследований, допуская, в том числе, наблюдение изображения шлифа одновременно несколькими специалистами. В тех случаях, когда не требуется компьютерное архивирование изображений, возможно подключение ОЭП непосредственно к монитору (бескомпьютерный вариант системы).

Полученные с помощью системы фотографии могут быть сохранены на жестком диске компьютера системы, записаны для длительного хранения на оптическом (лазерном) диске, переданы по электронной почте или распечатаны на бумаге (рис. 2).

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 2. Пример фотографий структуры при разных увеличениях:
а) Микроструктура низкоуглеродистой стали при увеличении 100;
б) Структурно- свободный цементит при увеличении 600

В ходе работ по модернизации микроскопа проводится разработка ОЭП с оптическим адаптером применительно к конкретному микроскопу, доработка программного обеспечения под требования заказчика, привязка оборудования, пусконаладочные работы, а также обучение персонала. Основное оборудование микроскопа при этом не подвергается переделке, навыки обслуживающего персонала (лаборантов) остаются актуальными, что позволяет провести обучение оператора компьютеризированного микроскопа в минимальные сроки (не более 8 часов). Специализированное программное обеспечение предлагает централизованный доступ ко всем функциям системы, интуитивно понятный интерфейс рабочего места оператора микроскопа удобен и прост в освоении и работе (рис. 3).

Рис. 3. Главное окно программы оператора компьютеризированного металлографического микроскопа

В ходе проведения модернизации металлографического микроскопа МИМ-8М, было установлено, что при хорошем общем техническом состоянии микроскопа, он требует ревизии и смазки своей механической части, а его оптические и осветительные приборы нуждаются в чистке и юстировке. Причем, следует отметить, что данная проблема (наряду со сложностью "мокрого" фотопроцесса) является характерной для металлографических лабораторий металлургических и трубных предприятий. Указанные ремонтно-профилактические работы были выполнены специалистами НИИАчермет одновременно с модернизацией микроскопа, что позволило повысить фактическую разрешающую способность микроскопа и в полной мере раскрыть возможности компьютеризированной системы. После модернизации микроскопа институт осуществляет авторский надзор и сервисное обслуживание системы, которая сегодня активно эксплуатируется в лаборатории металловедения. Специалисты завода, после годичной эксплуатации, отмечают положительный эффект от внедрения системы как в повышении качества металлографических исследований и отсутствии «мокрого» фотопроцесса, так и в упрощении работы с заказчиками.

В настоящее время завершается разработка улучшенной версии системы, с повышенной в несколько раз разрешающей способностью (за счет применения цифрового фотоаппарата), и обеспечивающей компьютерное измерение линейных размеров и площадей микрообъектов на изображениях.

От ОАО "НМТЗ"	От АО "НИИАчермет"

Главный инженер	Директор АО "НИИАчермет"

___________   Антипов Ю.Н.	___________   Ободан В.Я.

Зам. главного инженера –	Зав. отделом

начальник технического отдела

___________   Коваленко А.А.	___________   Морозов П.Э.

Начальник ЦЗЛ	Зав. сектором

___________   Горяной С.А.	___________   Скрипниченко А.И.

Начальник лаборатории	Инженер-программист

металловедения ЦЗЛ	___________   Клименко А.С.

___________   Машура С.В.

# Text boxes

Монитор

Окуляр

Компьютер

ОЭП

Принтер

Плата ввода видеосигнала

Микроскоп